[bookmark: _GoBack]季华实验室热裂解仪和气相色谱质谱联用仪采购项目采购需求

1、项目基本概况：
本次招标为季华实验室所需设备。投标人应根据采购人所提出的设备技术规格、产品及质量要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

2、项目一览表
	序号
	设备名称
	数量
	最高投标限价（元）
	是否允许进口产品

	1
	热裂解仪
	一台
	350,000
	是

	2
	气相色谱质谱联用仪
	一台
	495,000
	是



3、技术参数
（一）热裂解仪
1. 用途
该设备为高分子成分分析的强有力工具，可广泛用于粘合剂、涂料、包装材料、特种高分子材料等新产品研制、质控、配方剖析等方面，与现有气质进行联机使用，对成分进行解析。
2. 性能指标要求
(1) 工作条件
1）工作电压: AC 220V±10%。
2）环境温度: +5~+45℃。
3）环境湿度:20%~80%。
(2) 设备技术参数要求
1）▲采用微炉式结构，实时测定样品温度，保证裂解结果重现性好，并可以直接进行进样分析，非热丝式裂解仪以及居里点式裂解仪需要长传输线模式，保证高沸点物质的分析精度。（须提供以下任一证明材料并加盖投标人公章:①提供具备CMA或CNAS标志的检测报告复印件；②提供产品制造商官网相应功能截图，同时提供官网链接地址；③制造商产品说明书或使用手册，或制造厂商公开发布的产品功能介绍资料；④产品对应功能的照片或产品功能操作界面图片。未按要求提供证明材料视为不响应。）
2）★热裂解比值: 聚苯乙烯样品，在550℃裂解得到的三聚体(SSS)和硬脂酸甲酯(Me-Ste)峰面积比值≥10%；（须提供以下任一证明材料并加盖投标人公章:①提供具备CMA或CNAS标志的检测报告复印件；②提供产品制造商官网相应功能截图，同时提供官网链接地址；③制造商产品说明书或使用手册，或制造厂商公开发布的产品功能介绍资料；④产品对应功能的照片或产品功能操作界面图片。未按要求提供证明材料视为不响应。为方便评审，建议在证明材料能体现技术参数处进行标识（如增加红色方框并写明对应的参数名称或参数序号））。
3）热裂解重现性: 聚苯乙烯样品，在550℃裂解得到的三聚体(SSS)和硬脂酸甲酯(Me-Ste)峰面积比值的RSD≤2%
4）加热炉类型：竖式微型炉。
5）温度范围：室温+10℃~1050℃(1℃步进)。
6）控温精度：±0.1℃。
7）▲程序升温速率：1~600℃/min；1℃/min 步进。
8）▲裂解时间：0~999.9 min (0.1 min步进)。
9）冷却速度：使用 N2或者Air 快速冷却，10 min内实现800℃至50℃降温。
10）裂解管：石英裂解管。
11）接口进样针：惰化处理不锈钢针。
12）样品杯：80μL (惰化处理不锈钢材质)。
13）▲裂解仪软件可通过PC控制，与GCMS现有软件独立操作。
(3) 产品配置要求
	序号
	采购清单
	数量

	1
	热裂解仪
	1套

	2
	标配消耗品
	1套

	3
	安装包
	1套



（二）气相色谱质谱联用仪
1. 用途
用于永久性气体、挥发性、半挥发性有机化合物的定性、定量分析。
2. 性能指标要求
(1) 工作条件
1）电源：220V，50Hz电源。
2）环境温度：10-35˚C，环境湿度：20%-80%。
(2) 设备技术参数要求
1）系统性能
▲GC的主板上配置有可独立运行的电脑系统。模块含有独立的操作系统，可设定仪器的参数，编辑方法序列，采集实时谱图。仪器也可以直接接显示器，鼠标，键盘，直接登录SOM里的系统，也能控制同品牌的顶空进样器。（须提供以下任一证明材料并加盖投标人公章:①提供具备CMA或CNAS标志的检测报告复印件；②提供产品制造商官网相应功能截图，同时提供官网链接地址；③制造商产品说明书或使用手册，或制造厂商公开发布的产品功能介绍资料；④产品对应功能的照片或产品功能操作界面图片。未按要求提供证明材料视为不响应。）
2）进样口
1　  (惰性)分流/不分流毛细管柱进样口 (SSL)；
2　   ▲ 压力设定精度：0.001psi；
3　   温度范围: 50℃ ～450℃ ，步长1℃；
4　   ▲压力调整范围：0-150psi；
5　   分流比最大可调整到12500：1；
6　   ▲总流量设定范围支持；N2:5-1200ml/min；H2 or He:5-1500ml/min；Ar/CH4:5-1000ml/min。
3）柱箱
1　  操作温度范围：高于环境温度+4℃至450℃ ；
2　  最大升温速度≥120℃/min；
3　  ▲最大升温阶数≥100阶，可以实现在一个谱图中多次程序升温进样，尤其是在线分析中。（须提供以下任一证明材料并加盖投标人公章:①提供具备CMA或CNAS标志的检测报告复印件；②提供产品制造商官网相应功能截图，同时提供官网链接地址；③制造商产品说明书或使用手册，或制造厂商公开发布的产品功能介绍资料；④产品对应功能的照片或产品功能操作界面图片。未按要求提供证明材料视为不响应。）
4）质谱仪
1　 离子源
A. ▲离子源部件包括灯丝在内≤12个，且无接线或螺丝；（须提供以下任一证明材料并加盖投标人公章:①提供具备CMA或CNAS标志的检测报告复印件；②提供产品制造商官网相应功能截图，同时提供官网链接地址；③制造商产品说明书或使用手册，或制造厂商公开发布的产品功能介绍资料；④产品对应功能的照片或产品功能操作界面图片。未按要求提供证明材料视为不响应。）
B. 无需工具，3分钟内即可完成拆装，提高离子源的维护效率。
C.  离子源具有卡槽锁定功能，从质谱仪上取出离子源或将离子源安装回质谱仪，只需旋转180度，即可实现自动位置对准和电路连接，方便维护操作。
D. 具有先进的离子透镜系统，有效聚焦离子，提高灵敏度。
E. ▲长寿命灯丝，加入金属铼和惰性涂层，保证灯丝的长使用寿命，灯丝工作时间≥4000小时；（须提供以下任一证明材料并加盖投标人公章:①提供具备CMA或CNAS标志的检测报告复印件；②提供产品制造商官网相应功能截图，同时提供官网链接地址；③制造商产品说明书或使用手册，或制造厂商公开发布的产品功能介绍资料；④产品对应功能的照片或产品功能操作界面图片。未按要求提供证明材料视为不响应。）
F. 离子源温度：50~350℃；高温传输线：50~350℃。    
G. EI源和CI源切换时，只需整体更换离子源即可，方便操作。
2　 质量分析器
A. 全实钼金属预四极杆和分析四级杆，高惰性。
B. 预四极杆和分析四级杆都可打磨可清洗，无需更换，降低使用和维护成本。
C. ▲质量范围：1-1200u；（须提供以下任一证明材料并加盖投标人公章:①提供具备CMA或CNAS标志的检测报告复印件；②提供产品制造商官网相应功能截图，同时提供官网链接地址；③制造商产品说明书或使用手册，或制造厂商公开发布的产品功能介绍资料；④产品对应功能的照片或产品功能操作界面图片。未按要求提供证明材料视为不响应。）
D. 扫描速率：≥12500Da/sec。
3　 检测器
A. 检测器前端具有先进的光学离子系统，可有效聚焦并过滤带电干扰。
B. ▲≥270度的离子转角设计，使中性离子的干扰减少到最小；（须提供以下任一证明材料并加盖投标人公章:①提供具备CMA或CNAS标志的检测报告复印件；②提供产品制造商官网相应功能截图，同时提供官网链接地址；③制造商产品说明书或使用手册，或制造厂商公开发布的产品功能介绍资料；④产品对应功能的照片或产品功能操作界面图片。未按要求提供证明材料视为不响应。）
C. 高能打拿极背对离子出口以及高电压屏蔽又减少高电场引起的背景噪音，提高灵敏度。
D. 离散型电子倍增检测器，使电信号放大过程产生更小的电磁干扰，并具有高抗污染能力。
E. 超宽线性范围：≥106。
F. ★灵敏度指标：EI全扫描检测1pg八氟萘，信噪比≥1500:1 RMS。
4　 真空系统
A. 整体化紧凑的真空腔设计，离子源和真空腔密封尺寸≤70mm。 
B. ▲配置≥340L/s的大容量高分子涡轮泵，从抽真空开始 3分钟之内，真空度≤3*10-5Torr即可达到空气/水本底值；（须提供以下任一证明材料并加盖投标人公章:①提供具备CMA或CNAS标志的检测报告复印件；②提供产品制造商官网相应功能截图，同时提供官网链接地址；③制造商产品说明书或使用手册，或制造厂商公开发布的产品功能介绍资料；④产品对应功能的照片或产品功能操作界面图片。未按要求提供证明材料视为不响应。）
C. 标配宽范围的真空计，可实时观察真空度变化，方便溶剂延迟时间等的确定。
D. 前级机械泵抽速 ≥3.3 m3/h。
E. ▲具有氮气保护功能和快速卸真空功能，从降温到卸真空完成≤10mins。
5）液体自动进样器
1　 ★样品瓶位数（含洗针位）：≥120位。
2　 进样量范围：液体进样量范围：通常介于0.05-50μL之间。 
3　 进样速度：3种模式:高速/低速/正常速度。
4　 可在100ms内快速进样。
5　 最大可支持50μL进样针。
6）控制管理工作站
1　 工作站软件可同时控制气相色谱仪和质谱仪及热裂解仪，并进行数据采集和处理，以及数据信息输出。要求工作站内存≥ 16GB，可以加内存条，硬盘≥ 512GB，与仪器控制软件、数据分析软件具有良好的兼容性，可自动双面输出纸质分析结果。
2　 一次进样可同时采集EI全扫描和选择离子扫描的数据，具有质谱数据谱库检索功能和质谱定量功能，并可提供多种报告格式的选择。
3　 内置数据库，强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。
(3) 产品配置要求
	序号
	采购清单
	数量

	1
	气相色谱质谱联用仪
	1台

	2
	数据控制软件
	1套

	3
	分流不分流进样口
	1个

	4
	液体自动进样器
	1套

	5
	启动安装包
	1套

	6
	耗材包
	1套

	7
	安装标液
	1套

	8
	色谱柱
	2根

	9
	控制管理工作站
	1套

	10
	谱库
	1套





注：
1. 若投标人提供进口产品，则须出具生产厂家提供的明确针对本项目的参数确认函并声明对此参数确认函的参数真实性承担责任。
2. 若投标人提供的参数与原生产厂家官网的参数不一致，则优先采信原生产厂家官网的参数，投标人自行承担因为原生产厂家官网错误或者更新慢所带来的一切不利后果。
3. 本次投标的产品涉及专用设备，投标产品应为本项目采购范围内技术方案成熟、可稳定运行并满足本项目核心实质性参数的成熟产品。
4. 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件。
5. 投标人应在投标方案中根据上诉要求作出明确的响应。
6. 以上内容为基本要求，投标人应根据自身的深化设计方案，在完全满足以上功能要求的基础上提供更为详细的材料清单。
7. 上述内容中如涉及具体品牌、型号、产地的产品，仅作为项目质量水平与系统配置的参考，在不低于此基准且评委会可合理接受的前提下，投标人可以质量水平相当或更优的同类产品替代，低于此基准时评委会经过综合评议可认定为无效投标。
8. 上述内容中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。
9. 上述内容中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款，如有不响应，将作重点扣分处理。

4、主要商务要求
	序号
	商务条款
	要求

	1
	招标项目预算金额
	详见“投标邀请函”的“三、招标项目总预算金额”的内容。

	2
	投标报价
	1.本项目报价为广东省佛山市目的地验收交付价。
2.投标报价方式：
（1）从中华人民共和国关境内提供的货物,包括关境内制造的货物&投标截止时间前已经进口的货物：（报货物运送至招标人指定现场包干价（国产货物）/DDP价（境内进口货物），其他费用包括但不限于以下内容】：
1）各项税费，包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税、进口制造部件和原材料或进口货物关税、增值税和其他税费，必要时提供完税证明。
2）交货到使用现场（招标人指定到货地点）产生的全部费用，包括货物运至最终目的地的运输费、保险费及与货物交运相关的其他费用。
3）安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质量保证期服务、技术服务、售后服务及招标文件要求提供的其他服务等，包括但不限于安装调试过程中损耗、额外材料、设计费等。
4）设备正常运行所需的专用工具和质量保证期内的备品备件费用。
（2）从中华人民共和国关境外提供的货物：（报CIP/CIF价，其他包括但不限于以下）：
1）安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质量保证期服务、技术服务、售后服务及招标文件要求提供的其他服务，包括但不限于安装调试过程中损耗、额外材料、设计费等。
2）设备正常运行所需的专用工具和质量保证期内的备品备件费用。
3）按照招标文件的“招标项目内容”中要求的除以上费用外的其他相关费用。
4）货物自目的港报关提货后，运至招标人指定交货地的关境内运输、保险费用，及其他与货物交运相关的其他费用。（如有）
注：
①在海关特殊监管区域内企业生产及加工、并可直接销往内地其他区域的产品，请按上述第1）项报DDP价。
②招标人为科研单位，从中华人民共和国关境外进口货物，享受科研设备进口减免税优惠政策，减免税手续由招标人另外委托其外贸代理公司负责办理，投标人如果中标，在外贸合同签署后，需提供申办进口免税必须的相关资料，如因投标人或者产品本身原因不符合免税政策（例如在海关特殊监管区域内企业生产及加工、并可直接销往内地其他区域的产品），则投标人需要负责缴纳全部关税、增值税和其他税；如因投标人未及时配合或资料不实导致找别人无法享受免税政策或产生额外税费，招标人有权要求投标人全额赔偿由此产生的全部损失。
③外贸代理公司由招标人指定，外贸进口代理服务费由招标人另行支付，不包含在投标价中。
3.投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。
4.报价不得高于本项目的采购项目预算金额，否则视为无效报价，作无效投标处理。
5.报价合理性：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	3
	投标货币
	从中华人民共和国关境外提供的货物和服务：人民币或外币，投标总价为固定不变价。
1.若以人民币报价，以人民币签订合同。
2.若以外币报价，签订合同的价格即为开标当日所报的外币金额。
注：最高限价为人民币限价，若以外币报价的，则按开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价折算。
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	交货期
	1.交货期：自合同签订之日起  2  个月内。
2.如中标人未能按时履行交货义务，招标人有权单方面终止合同，中标人需退还招标人已支付的全部款项，并赔偿招标人由此造成遭受的全部损失。如招标人选择继续履行合同的，中标人应积极支付逾期违约金，赔偿因逾期造成的实际损失，并全面履行合同项下义务。
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	交货地点
	招标人指定地点（季华实验室）。
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	付款办法
	1.合同款项支付阶段和比例如下：
（1）中标人提供中华人民共和国关境内货物：付款方式电汇（T/T），按以下约定比例支付：
1）预付款：合同签订生效后，招标人向中标人支付合同总价的30%。
2）验收款：货物安装调试结束，技术验收合格并交付使用后，自招标人技术验收合格之日起60日内，中标人凭招标人签订的技术验收单（即《季华实验室验收报告》和《开箱验收单》），招标人向中标人支付合同总价的70%。
3）中标人申请验收款项前需开具全额的增值税专用发票，且发票内容须与合同标的、金额、开票信息完全一致，发票不合规或与合同不符的，招标人有权拒绝付款。
（2）中标人提供中华人民共和国关境外货物：付款方式信用证（L/C），合同签订后，招标人委托外贸代理公司开出合同金额100%即期不可撤销不可转让信用证（L/C），按以下方式议付：
1）发货款：设备启运后，凭发运单据议付合同金额90%货款。
2）验收款：货物安装调试结束，技术验收通过，双方签订技术验收单并加盖公章，凭双方签署盖章的技术验收单和中标人提交合同金额5%的货物验收保函议付合同金额10%货款。货物验收保函有效期至技术验收合格之日起满1年。
2.对于满足合同支付条件的，招标人原则上在收到发票后10个工作日内按照采购合同约定完成资金支付。
3.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。
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	货物质量要求
	1.中标人交付的货物之质量、技术、环保、安全、卫生等标准必须符合中华人民共和国国家标准，如约定的标准高于国家标准的，则按约定的标准执行。在既无约定的标准，亦无国家标准时，则按行业标准执行；无行业标准的，按商业惯例。
2.上款所说“约定的标准”是指：
(1)《招标文件》中的“采购需求”所设定的质量标准和中标人在《投标文件》中对此做出的陈述或“响应”。凡中标人单方面在《投标文件》中做出的优于《招标文件》所设定的质量标准、技术指标或参数、性能、环保或节能标准，附件、技术或信息服务与支持、售后服务以及其他任何优厚条件之陈述或意思表示，一旦与《招标文件》设定的标准不一致，以招标文件要求为基准，当投标文件响应优于招标文件时，按投标文件承诺执行。
(2)在招投标过程中属于中标人送交了经招标人确认的货物样板的（双方共同签署《货物样板确认书》并封存成品样板），此样板即为最低验收标准，实际交付的货物均应有产品质量检验合格标志。
3.中标人提供的货物必须是原制造商制造的全新产品，整机无污染，表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷隐患、配件齐全，完全符合国家的有关质量标准，符合招投标文件的要求，并附有产品质量检验合格证书。
4.货物为原厂商未启封全新包装产品，具备出厂合格证，序列号、包装箱号和出厂批号，并可追索查阅。中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等单独包装交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5.若中标人提供的随机文件不完整或不符合要求，招标人有权要求中标人在规定时间内补齐或重新提供符合要求的文件。若因此导致设备无法正常使用或验收延迟，中标人应承担相应责任，并赔偿招标人因此遭受的全部损失。
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	包装运输及货物搬运
	1.设备的包装必须是制造商原厂包装，包装箱应坚固、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于海、陆运输和整体吊装，保证产品运抵使用现场后设备结构、功能完好无损。进口产品，则木质包装需经熏蒸处理，并标注IPPC标识。
2.进口产品，包装材料必须符合中国有关进出口检验检疫的规定。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 
3.由中标人负责组织落实设备搬运工作，包括但不限于拆装、封装、人力上下楼搬运、叉车、起重机等专用机械运输等。
4.搬运期间的工具、材料和人员等费用全部由中标人负责，与招标人无关。
5.如搬运过程中出现伤亡、雇佣、工资、财产损毁等费用及责任纠纷由中标人承担，与招标人无关。特殊情况下招标人代为支付的，可以向中标人追偿。
6.按招标人要求到达招标人指定位置后，于设备安装调试前进行开箱验收。
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	货物接收
	1.货物运抵安装现场后，以中标人提供的装箱单为依据，在外包装完好的前提下，清点核对包装数量、尺寸和重量等明细信息，如实收货物与装箱单完全相符，招标人签收设备接收单。
2.货物接收单仅作为货物到场的凭证，不视为招标人对货物质量、数量、技术指标等的最终认可。如出现差异，招标人出具货物短缺或破损报告，中标人负责解决相关索赔事宜，赔偿包括但不限于货物更换、补足费用等所有损失。
3.招标人完成货物接收后，保持原出厂包装存放现场，货物安装前，招标人中标人双方共同在货物现场开箱检验供货明细。

	10
	货物安装
	1.中标人应在投标方案中提供货物安装条件要求，明确符合货物要求的安装场地条件，包括但不限于：场地面积、基础承重、电源、水源、特殊气体、特殊环境要求（防震/电磁屏蔽/洁净度等级/温湿度等）等。 
2.招标人与中标人在双方签署的技术协议第三条“实验室货物安装条件要求”中明确双方的责任和义务。
（1）招标人责任：招标人在设备安装前提供符合设备要求的安装场地，包括但不限于场地承重、水源/电源/气源接驳点，以及温湿度等条件；
（2）中标人责任：中标人负责设备与水电接驳点的最终连接（包括电缆、水管等辅材安装），完成设备安装调试及操作培训，并提供安装调试全程技术支持，确保符合安全规范。安装期间的安全责任由中标人承担，涉及高空/带电等特种作业的须持有效操作证上岗。安装前中标人提交《安装条件确认书》，《安装条件确认书》中应明确：
a.基础承载、水电气接驳点位置及技术参数（电压、水压等）；
b.特殊环境要求（防震/电磁屏蔽/洁净度等级）；
c.需招标人配合的改造事项及时间节点。
3.安装调试的具体时间由招标人提前3天通知中标人，双方确认《安装条件确认书》中所列条件具备后实施安装。
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	货物验收
	1.招标人应在到货后15日内完成开箱验收；中标人应于招标人完成开箱验收之日起30日内完成安装调试；在货物安装调试完毕并连续稳定运行72小时无故障后，中标人可凭借全套验收资料向招标人发起验收申请，招标人在收到中标人的验收申请后30日内完成货物技术验收。
2.货物验收程序分为预验收（如有）、开箱验收、安装调试、技术验收、最终验收（如有）。
（1）预验收（招标人自行选择）：货物出厂前10天，中标人应提前通知招标人，招标人派人到生产厂地进行预备验收，以保证货物符合招标人的需求，签订《预验收报告》。
（2）开箱验收：货物送达招标人指定位置后，于货物安装调试前进行开箱验收，验收通过签订《开箱验收单》。
①以本协议第一条“配置清单”“随机文件”为依据，甲乙双方代表共同开箱清点货物、配件、资料等，经查验，实收货物完好并与上述清单所列示内容一致，招标人在“开箱验收单”上签字。如出现不符，中标人负责解决相关事宜，赔偿因此给招标人造成的损失。
②随机文件包括但不限于：关键主机设备的用户手册、保修手册，单证资料、出厂合格检验证书、货物产地证明书及原厂货物质量证明书和出厂验收报告等，及配备件、随机工具、使用操作及安全须知等资料，上述资料在甲乙双方开箱检验后完成交接。
③中标人必须承诺：凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具加盖投标人公章的CCC认证证书复印件，并在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。
（3）安装调试：
①中标人负责货物在使用现场的安装调试工作。开箱验收合格后，中标人工程师应立即进行安装调试工作。中标人须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
②中标人承担开箱后至技术验收完成期间货物的存储责任。安装调试期间设备毁损、灭失的风险由投标人承担，直至招标人签署技术验收单为止。
③中标人应在货物运抵招标人现场30天内完成货物的安装调试（特殊情况双方商议）。
（4）技术验收：安装调试完成后，双方对货物进行技术验收。中标人应在招标人签署《开箱验收单》之日起60日内完成货物的技术验收（特殊情况双方商议）；因招标人原因导致验收推迟的，验收时限相应顺延。
①检测依据及标准
本协议第二条款“主要技术指标”、国家标准、出厂国标准等。
②检测内容：检测内容应完全包含投标文件所列的主要技术指标，可根据实际情况进行补充检验项目，但不能减少。
依据验收标准，编制验收大纲，对“检验内容”所列示的性能指标，按照上述约定的“检验方法”，双方对货物各项功能、指标进行符合性测试，形成验收报告，结果合格达到技术指标规定后，双方签署“技术验收单”并加盖公章，作为货物完成技术验收的依据，货物进入质保期。
（5）最终验收(如有)：技术验收通过之后满1年，未产生质量问题或已按要求解决问题，双方签署《最终接收证书》并加盖公章。
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	技术培训
	1.设备安装后，中标人须按照采购人指定的相关标准要求，提供测试培训或技能培训，质保期内应用工程师定期上门指导，频率不少于4次/月。
2.中标人需提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备原理、操作、数据处理和维护保养的培训等，使招标人达到独立操作水平，培训所需全部费用已包含在投标价中。
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	质量保证期
	1.从中华人民共和国关境内提供的货物,包括关境内制造的货物&投标截止时间前已经进口的货物：以合同标的物到达招标人指定地点作为交货之日，以开箱验收单上到货日期为准；以《技术验收单》最后签字之日作为产品通过验收之日，开始计算质保期。
2.从中华人民共和国关境外提供的货物：以正式有效的空运单或者海运提单发货日期作为产品交货之日，以《技术验收单》最后签字之日作为产品通过验收之日，开始计算质保期。
3.质量保证期（简称“质保期”）：设备验收合格后 ≥1 年。中标人负担因质量问题造成的所有费用，提供终身维修服务。保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。在保修期内设备如果出现问题，中标人应在接到用户要求24小时内给予响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。
4.质保期自双方在货物的技术验收单上签字且加盖公章之日起计算；质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修、配件更换只收取成本费用；质保期后中标人应对设备提供终身优惠的技术服务和备件供应。
5.在质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
6.在质保期内，如设备非因招标人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
7.在质保期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
8.质保期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次货物。更换货物技术验收合格后或硬件出现故障维修后，如质保期不满半年，则质保期延期半年。
9.保修期内或保修期外，在不涉及仪器硬件升级的条件下，中标人提供软件升级服务，所需费用包含在报价中，质保期后货物维修对配件更换只收取成本费用，服务费按最优价格收取。

	14
	不可抗力
	1.“不可抗力”系指在缔结合同时无法预见、在执行合同中无法避免、无法控制、不能克服的客观情况，这些事件包括但不限于：洪水、火灾、地震、罢工、战争、流行病、防疫限制和禁运等。
2.遭受不可抗力事件的一方应在事件发生后 48 小时内将事件情况用可能的最快捷的方式通知对方本合同有关事项不能履行以避免对方损失的扩大，在该不可抗力事件发生之日起的 15日内给对方寄送一份由国家机关出具的不可抗力的事件证明书，并以书面报告说明该事件的细节和不能履行或部分不能履行或延迟履行本合同的事因后，由合同三方协商确定是否延期履行、部分履行或解除合同，遭受不可抗力的一方根据情况可部分或全部免于承担违约或赔偿责任。
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	违约责任与赔偿损失
	1.本合同项下货物视为整体，货物的任何部分迟延交付，违约金均应以合同总价作基数计算，即使其对本合同货物的安装、验收、使用等不构成任何影响。
2.如果中标人未能按合同约定按时交付货物/服务/配套资料或未能按合同约定按时安装调试的，除本招标文件规定的不可抗力原因外，中标人同意向招标人支付延迟交货违约金，招标人同意延期收货，同时并不免除中标人的交货义务。违约金比例为每7日千分之五，不足7天以7天计，但不超过迟交货物总值的百分之五。招标人有权直接从应付给中标人的合同款项中扣除该违约金。若逾期交货超过4周，招标人有权选择单方解除合同，相关违约损失由中标人承担。如信用证付款方式，则中标人同意违约金由议付行在议付验收款中扣除。如果由于招标人原因导致延迟交货违约的发生，则中标人免责。
3.如招标人无正当理由拒收货物，应向中标人支付拒收货物金额百分之三的违约金。
4.招标人应按合同约定支付货款，不得拒付、拖欠，否则因延期付款产生的后果由招标人承担。如招标人无正当理由自验收合格之日起超60日逾期付款的，每逾期一天应计付应付而未付价款的万分之三的违约金，最高不超过相应价款的百分之五。
5.有下列情形之一，招标人有权解除合同，中标人需在合同解除之日起10个工作日内，退还招标人所支付全部合同款项，并按合同总价的百分之五向招标人支付违约金：
（1）	中标人逾期交付关键货物超过4周或其他货物/服务/配套资料超过10周；
（2）	中标人在本合同项下提供的货物/服务/配套资料有权利瑕疵，货物被依法查处、查封、罚没的，或因权利瑕疵导致招标人无法实现合同目的、遭受第三方追责的；
（3）	提供的货物/服务/配套资料不符合本合同规定的。
6.招标人发出中标通知书后20日内，中标人拒绝签订正式书面合同的，招标人有权按中标金额总价的百分之五向中标人要求支付违约金。
7.合同款项的支付完毕并不意味着合同权利义务履行的结束，中标人仍需按合同要求做好质量保证及售后服务工作，如中标人违反合同相关规定，需缴纳违约金，违约金金额为合同总额的百分之五，中标人需在违约行为发生之日起三日内向招标人支付违约金。
8.除不可抗力原因外，任何一方如造成合同无法继续履行时，应尽早通知其他两方，并商议签署合同终止协议，责任方需赔偿对方由此造成的全部经济损失。
9.招标人中标人双方承诺本合同内容及招标人科研数据、技术参数等商业秘密不得向第三方透露，双方均负有为对方保密的义务。双方签订的技术协议与合同具有同等法律效力。如违反保密义务的，违约方须向守约方支付违约赔偿金，金额以实际损失为基础，不超过合同总额双倍。若违约金明显高于实际损失，守约方有权请求适当减少。
10.合同任何一方如严重违反合同条款，则其他方有权终止合同。
11.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。中标人如因违约导致招标人遭受损失的，招标人有权从应付款项中直接扣除相关赔偿金额。招标人有权依据政府采购相关规定对中标人不良行为进行记录并向有关部门报告。
12.设备涉及数据采集功能的，中标人应提供数据本地化存储方案，不得预设任何境外数据传输通道。
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	知识产权
	1.中标人应保证向招标人销售的本招标项下的货物或其任何部分不侵犯任何第三方知识产权，并保证招标人购买和正常使用货物过程中免受第三方就知识产权侵权提出的任何纠纷、制裁、索赔或起诉。
2.招标人不对中标人提供的货物是否侵犯他人权利负责，如因中标人提供的货物因任何知识产权问题给招标人造成损失的，无论是执行合同期间或合同到期后的任何时间，中标人均应负责解决纠纷,并按招标人损失金额的1.5倍进行赔偿。
3.对于货物的知识产权非中标人所有的，中标人应于签约前向招标人提供货物的正规销售授权文件。授权文件应真实、合法、有效，且授权范围覆盖本合同项下全部货物及服务。
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	其他要求
	其他未尽事宜详见合同范本。



