季华实验室氮化镓金属有机化合物气相沉积设备采购项目采购需求

1、项目基本概况：
本次招标为季华实验室所需设备。投标人应根据采购人所提出的设备技术规格、产品及质量要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

2、项目一览表
	序号
	设备名称
	数量
	最高投标限价（元）
	是否允许进口产品

	1
	氮化镓金属有机化合物气相沉积设备
	一台
	3,950,000
	是



3、技术参数
1.	功能
1.1设备主要用于半导体材料的外延生长，在光电器件、射频器件制造以及科研领域发挥着关键作用。
2.技术规格：
1.1反应腔室：
1.1.1 316L不锈钢腔体、带水冷；
▲1.1.2 装载量：12片4英寸；
★1.1.3 水平行星式，自动开关盖；
1.1.4 设备漏率：＜5×10-9torr·L/s，极限真空度:≥5×10-2Torr,抽至本底真空（常压至0.05torr）时间小于20分钟；
1.1.5 可自动控制反应室压力,生长室工艺压力控制范围：20Torr~500Torr连续可调；
1.1.6 真空室内腔尺寸：φ650×160mm，可允许偏差±3mm；
★1.1.7 托盘材质：石墨，表面涂覆SiC涂层，气悬浮式行星式转盘；
1.1.8 托盘尺寸：135×8mm，可允许偏差±1mm；
▲1.1.9 大盘转速：在0-60转/分钟连续可调。
1.2 基片加热系统：
1.2.1 设备极限温度≥1250℃，
▲1.2.1 升温速率：大于1℃/s，稳定运行工艺温度1100℃（稳定后2小时内允许偏离±3℃）。
★1.2.2 加热方式；中频感应加热，加热功率≥50 kW，蚊香盘线圈方式；
1.2.3 控温方式：实时控温，预留原位监测和红外测温窗口。
1.3 气路系统：
▲1.3.1 有机源：不少于9路，采用数字式流量计压力计控制，控制精度（±0.3% ），气密性（氦检：<5×10-9torr·L/s ）
[bookmark: _GoBack]1.3.2 载气：不少于2路，包含氮气和氢气，采用数字式流量计压力计控制，控制精度（±0.3% ），气密性（氦检：<5×10-9torr·L/s ）有机源可以在不同种类载气间切换。
1.3.3 反应气：不少于4路，包含氨气、硅烷和丙烷；采用数字式流量计压力计控制，控制精度（±0.3% ），气密性（氦检：<5×10-9torr·L/s）。
▲1.3.4 有机源汇流排，涵盖9路有机源。
1.3.5 进入腔室的源系统配置独立的惰性气体吹扫管路，不少于2路，配有气动阀门，流量需独立控制，采用数字式质量流量计控制，控制精度为±1%。
▲1.3.6 设备配备恒温槽，不少于7台，精度不低于±1℃，温度范围涵盖5℃到60℃区间。
1.3.7 所有管路均使用SUS316L EP级管路，其中工艺气管及接头均使用VCR金属密封接头，进腔室气路采用气动真空隔膜阀。
1.4 尾气系统：包括手动球阀(SUS316L)、气动球阀(SUS316L)、蝶阀，过滤装置（高效易于更换滤芯）、真空泵，真空管路(SUS316L)、金属薄膜真空规。
▲1.5 冷却水系统：冷却水路分支能自由观察、调节流量，并具有自动报警功能。
1.6 供电和自动控制系统：
1.6.1 380V±10%，三相，五线，220V±10%，三线。
1.6.2 采用PLC+工控机的自动控制模式；能使用菜单运行的方式全自动生长材料完成工艺流程；操作人员能分三个级别，分别具有不同等级的操作权限；设备配有压力报警器、温度、流量、氢气等报警器、电路安全等保护系统。
1.6.3 配备专业的操作终端1台。
1.7 设备整体能实现高质量氮化物外延:
▲1.7.1 薄膜沉积速率≥2μm/h。
★1.7.2 片内膜层均匀性：4英寸衬底9点厚度均匀性偏差小于3%。
▲1.7.3 提供蓝宝石衬底 GaN 晶体生长基础工艺，GaN双晶衍射（002）小于300arcsec
▲1.7.4 GaN双晶衍射（102）小于400 arcsec。
3. 配置清单（包括但不限于）
	序号
	系统名称
	部件名称
	部件规格
	数量
（件）

	1
	反应系统
	
	
	

	1.1.1
	匀气盘
	顶法兰
	定制加工
	1

	1.1.2
	
	匀气盘
	定制加工
	1

	1.1.3
	
	过渡法兰
	定制加工
	1

	1.2
	双层水冷不锈钢腔室
	
	定制加工
	1

	1.3
	底法兰
	
	定制加工
	1

	1.4
	托盘加热系统
	射频电源
	4英寸托盘，石墨件
	2

	1.5
	驱动系统
	
	
	1

	1.5.1
	
	磁流体或磁传动装置
	定制加工
	1

	1.5.2
	
	旋转轴
	定制加工
	1

	1.5.3
	
	电机及驱动器
	定制加工
	1

	1.5.4
	
	电机支架及辅件
	定制加工
	1

	1.6
	其它组件
	
	
	

	1.6.1
	
	压力计
	薄膜式
	2

	1.6.2
	
	压力表
	机械式
	1

	1.7.1
	
	非标橡胶圈
	定制加工
	2

	1.7.2
	
	非标卡钳、紧固件等
	定制加工
	1

	2
	尾气抽气系统
	
	
	

	2.1
	
	主泵
	极限真空 10-2Torr
	1

	2.2
	
	尾气过滤罐+过滤器
	定制加工
	1

	2.3
	
	手动球阀
	KF40
	2

	2.5
	
	蝶阀
	KF40
	1

	2.6
	
	1/4VCR 压力计
	0-1000Torr
	1

	2.7
	
	手动角阀
	KF40
	1

	3
	主机架及线缆
桥架
	
	
	


	3.1
	
	主机架
	定制加工
	1

	3.2
	
	线缆桥架
	定制加工
	1

	4
	气路系统
	
	
	

	4.1
	
	恒温槽
	5℃到+60℃
	7

	4.2
	
	流量计
	1/4VCR,DeviceNet
	27

	4.3
	
	压力控制器
	1000Torr，1000SCCM,1/4VCR, DeviceNet
	9

	4.5
	
	压力表
	机械式
	1

	4.6
	
	1/4 气动隔膜阀
	1/4VCR
	25

	4.7
	
	1/4 手动隔膜阀（三通）
	1/4VCR
	9

	4.8
	
	1/4 高压手动隔膜阀
	1/4VCRM
	6

	4.10
	
	排阀
	定制
	1

	4.11
	
	气路接头
	1/4"
	200

	4.12
	
	1/4EP 不锈钢管
	TUBE-1/4"
	150

	4.13
	
	1/8EP 不锈钢管
	TUBE-1/8"
	8

	4.14
	
	1/8 接头
	1/8"
	8

	4.15
	
	SMC 气动阀接头-底座加工费用
	定制
	1

	4.16
	
	其它部件：穿板接头、单向阀等
	
	
1

	5
	冷却水系统
	
	
	

	5.1
	
	流量调节阀
	1吋
	2

	5.2
	
	汇流排
	定制加工
	2

	5.3
	
	卡套接头
	定制加工
	20

	5.4
	
	卡套三通
	定制加工
	6

	5.5
	
	Push-on 接头
	定制加工
	80

	5.6
	
	水流量计
	0.5-4L
	3

	5.7
	
	温度数字传感器
	数显
	2

	5.8
	
	水管
	定制加工
	20

	5.8
	
	水管
	定制加工
	20

	5.9
	
	不锈钢水管
	定制加工
	1

	5.10
	
	KF40 卡箍胶圈
	定制加工
	1

	5.11
	
	聚四氟密封件
	定制加工
	20

	5.12
	
	温度显示仪表
	定制加工
	2

	5.14
	
	支架等
	定制加工
	1

	5.15
	
	其它零部件
	定制加工
	1

	6
	配电系统
	
	
	

	6.1
	
	配电柜：含柜体、接触器、断路器、铜排、电线电缆及杂辅 料等
	定制加工
	

1

	7
	控制系统
	
	
	

	7.1
	
	自控部件：ethernet、devicenet 模块、AO 模块、AI 模块、DO 模块、DI 模块，上位 机、各种接头线缆
	
	1

	7.2
	
	上位机控制及菜单软件
	RCP
	1

	8
	其他
	
	
	

	8.1
	
	工装卡具
	
	1

	8.2
	
	辅助材料：调试用电线，水管、工具等
	
	1



4、主要商务要求
	标的提供的时间
	★自合同签订之日起45天。

	标的提供的地点
	广东省佛山市南海区桂城街道环岛南路28号季华实验室采购人指定地点（季华实验室A3 103实验室）

	付款方式
	1期：
支付比例100%,
1.中标人提供中华人民共和国关境内货物，付款方式电汇（T/T）： 
1期：预付款：支付比例30%,按以下约定支付：合同签订后，凭借中标人提供的银行开具的30%合同金额的预付款保函，采购人向中标人支付合同总价的30%；（需要中标人先提供预付款保函）
 2期：货物安装调试结束，技术验收合格并交付使用后，自采购人技术验收合格之日起60日内，中标人凭采购人签订的技术验收单和合同金额5%的货物验收保函，采购人向中标人支付合同总价的70%。货物验收保函有效期至技术验收合格之日起满一年。 
注：中标人申请货款前需开具全额的增值税专用发票，且发票内容须与合同标的、金额、开票信息完全一致，发票不合规或与合同不符的，采购人有权拒绝付款。 
2.中标人提供中华人民共和国关境外货物：付款方式信用证（L/C） 合同签订后，采购人委托外贸代理公司开出合同金额100%即期不可撤销不可转让信用证（L/C），按以下方式议付： 
（1）发货款：设备启运后，凭发运单据议付，议付合同金额90%货款。 
（2）验收款：货物安装调试结束，技术验收通过，双方签订技术验收单并加盖公章，凭双方签署盖章的技术验收单和中标人提交合同金额5%的货物验收保函议付合同金额10%货款。货物验收保函有效期至技术验收合格之日起满1年。 
注：
1、对于满足合同支付条件的，采购人原则上在收到发票后10个工作日内按照采购合同约定完成资金支付。
 2、付款期间如因特殊情况需调整，由采购人和中标人双方协商处理。
如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户

	验收要求
	[bookmark: _Hlk115357363][bookmark: _Hlk115357283]1期：
1采购人应在到货后15日内完成开箱验收；投标人应于采购人完成开箱验收之日起30日内完成安装调试；在货物安装调试完毕并连续稳定运行72小时无故障后，投标人可凭借全套验收资料向采购人发起验收申请，采购人在收到投标人的验收申请后30日内完成货物技术验收。
2货物验收程序分开箱验收、安装调试、技术验收。
2.2.开箱验收：货物送达采购人指定位置后，于货物安装调试前进行开箱验收，验收通过签订《开箱验收单》。
货物送达采购人指定位置后，于货物安装调试前进行开箱验收，验收通过签订《开箱验收单》。
2.2.1.以技术协议第一条“配置清单”“随机文件”为依据，采购人和投标人双方代表共同开箱清点货物、配件、资料等，经查验，实收货物完好并与上述清单所列示内容一致，采购人在“开箱验收单”上签字。如出现不符，投标人负责解决相关事宜，赔偿因此给采购人造成的损失。
2.2.2.随机文件包括但不限于：关键主机设备的用户手册、保修手册及配备件、随机工具、使用操作及安全须知等资料，上述资料在采购人和投标人双方开箱检验后完成交接。
2.2.3.投标人必须承诺：凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具加盖投标人公章的CCC认证证书复印件，并在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。
2.3.安装调试：
2.3.1投标人负责货物在使用现场的安装调试工作。开箱验收合格后，投标人工程师应立即进行安装调试工作。投标人须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
2.3.2投标人承担开箱后至技术验收完成期间货物的存储责任。安装调试期间设备毁损、灭失的风险由投标人承担，直至采购人签署技术验收单为止。
2.4.技术验收：安装调试完成后，双方对货物进行技术验收。因采购人原因导致验收推迟的，验收时限相应顺延。
2.4.1检测依据及标准
本协议第二条款“主要技术指标”、国家标准、出厂国标准等。
2.4.2检测内容：检测内容应完全包含投标文件所列的主要技术指标，可根据实际情况进行补充检验项目，但不能减少。
依据验收标准，编制验收大纲，对“检验内容”所列示的性能指标，按照上述约定的“检验方法”，双方对货物各项功能、指标进行符合性测试，形成验收报告，结果合格达到技术指标规定后，双方签署“技术验收单”并加盖公章，作为货物完成技术验收的依据，货物进入质保期。

	履约保证金
	不收取

	其他
	其他，
（一）合同融资服务，参与政府采购的中小微企业可凭借中标通知书或政府采购合同，利用“省中小融”“粤信融”“中征应收账款融资服务平台”等平台向金融机构申请融资，获得无财产抵押贷款。中小企业供应商履约完成并通过项目验收后，采购人将采购资金支付到政府采购融资合同约定的融资回款账户，中小企业供应商根据融资协议的约定按时归还贷款。金融机构按融资协议约定，从融资回款账户中收回贷款。采购人配合金融机构和中小企业供应商开展政府采购合同融资业务，在合同签订、验收付款和合同备案等方面给予必要支持，不干预中小企业供应商选择金融机构融资，不无故拖延支付合同资金。配合金融机构锁定融资回款账户信息，不将资金支付到中小企业供应商的其他账户，以保障贷款资金的安全回收。 
（二）投标人提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等采购文件要求提供的材料作为响应文件组成部分的，投标人应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。 
（三）按照相关规定可通过官方网站查询的资质证件，投标人应确保资质证件真实有效、线上可查。如采购文件要求提供检测报告的，投标人应当确保检测机构资质符合项目要求，检测报告内容、检测委托合同、相关发票等材料主体及信息一致。采购人有权要求中标人如实配合提供相关文件和材料原件做核对。


5、其他商务需求
	参数性质
	编号
	内容明细
	内容说明

	★
	1
	投标报价
	投标报价包括但不限于： 
1.若为从中华人民共和国关境内提供的货物,包括关境内制造的货物&投标截止时间前已经进口的货物：（报货物运送至采购人指定现场包干价（国产货物）/DDP价（境内进口货物），其他包括但不限于以下） 
①　各项税费，包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税、进口制造部件和原材料或进口货物关税、增值税和其他税费，必要时提供完税证明。 
②　交货到使用现场（采购人指定到货地点）产生的全部费用，包括货物运至最终目的地的运输费、保险费及与货物交运相关的其他费用。
 ③　安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质量保证期服务、技术服务、售后服务及招标文件要求提供的其他服务等，包括但不限于安装调试过程中损耗、额外材料、设计费等。 
④　设备正常运行所需的专用工具和质量保证期内的备品备件费用。 
2.若为从中华人民共和国关境外提供的货物：（报CIP/CIF价，其他包括但不限于以下）
 ①　安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质量保证期服务、技术服务、售后服务及招标文件要求提供的其他服务，包括但不限于安装调试过程中损耗、额外材料、设计费等。
 ②　设备正常运行所需的专用工具和质量保证期内的备品备件费用。
 ③　按照招标文件的“采购需求”中要求的除以上费用外的其他相关费用。 
④　货物自目的港报关提货后，运至采购人指定交货地的关境内运输、保险费用，及其他与货物交运相关的其他费用。（如有） 
注：
①在海关特殊监管区域内企业生产及加工、并可直接销往内地其他区域的产品，请按上述第1）项报DDP价。
 ②采购人为科研单位，若投标人所投产品为从中华人民共和国关境外进口的货物，可享受科研设备进口减免税优惠政策，减免税手续由采购人另外委托其外贸代理公司负责办理，投标人如果中标，在外贸合同签署后，需提供申办进口免税必需的相关资料，如因投标人或者产品本身原因不符合免税政策（例如在海关特殊监管区域内企业生产及加工、并可直接销往内地其他区域的产品），则投标人需要负责缴纳全部关税、增值税和其他所有税费；如因投标人未及时配合或资料不实导致无法享受免税政策或产生额外税费的，采购人有权要求投标人全额赔偿由此产生的全部损失。
 ③外贸代理公司由采购人指定，外贸进口代理服务费由采购人另行支付，不包含在投标价中。

	★
	2
	交货期、交货地点
	1.	交货期：自合同签订之日起45日内。
2.	交货地点：采购人指定地点（季华实验室A3 103实验室）。
3.如投标人未能按时履行交货义务，采购人有权单方面终止合同，投标人需退还采购人已支付的全部款项，并赔偿采购人由此造成遭受的全部损失。如采购人选择继续履行合同的，投标人应积极支付逾期违约金，赔偿因逾期造成的实际损失，并全面履行合同项下义务。

	
	3
	货物质量要求
	1.	投标人交付的货物之质量、技术、环保、安全、卫生等标准必须符合中华人民共和国国家标准，如约定的标准高于国家标准的，则按约定的标准执行。在既无约定的标准，亦无国家标准时，则按行业标准执行；无行业标准的，按商业惯例。
2.	上款所说“约定的标准”是指：
2.1	《招标文件》中的“采购需求”所设定的质量标准和投标人在《投标文件》中对此做出的陈述或“响应”。凡投标人单方面在《投标文件》中做出的优于《招标文件》所设定的质量标准、技术指标或参数、性能、环保或节能标准，附件、技术或信息服务与支持、售后服务以及其他任何优厚条件之陈述或意思表示，一旦与《招标文件》设定的标准不一致，以招标文件要求为基准，当投标文件响应优于招标文件时，按投标文件承诺执行。
2.2	在招投标过程中属于投标人送交了经采购人确认的货物样板的（双方共同签署《货物样板确认书》并封存成品样板），此样板即为最低验收标准，实际交付的货物均应有产品质量检验合格标志。
3.	投标人提供的货物可以是二手设备或原制造商制造的全新产品
若提供的为全新产品，整机需无污染，表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷隐患、配件齐全，完全符合国家的有关质量标准，符合招投标文件的要求，并附有产品质量检验合格证书。若提供的为二手设备的，设备表面应无明显划伤和碰撞痕迹，无任何缺陷隐患、配件齐全，完全符合国家的有关质量标准，符合招投标文件的要求，并附有产品质量检验合格证书。
4.	货物为全新产品的必须为原厂商未启封全新包装产品或功能齐全的设备，具备出厂合格证，序列号、包装箱号和出厂批号，并可追索查阅。投标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等单独包装交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；货物为二手产品的必须具备出厂合格证，并可追索查阅出厂信息和使用信息。中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等单独包装交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 若投标人提供的随机文件不完整或不符合要求，采购人有权要求投标人在规定时间内补齐或重新提供符合要求的文件。若因此导致设备无法正常使用或验收延迟，投标人应承担相应责任，并赔偿采购人因此遭受的全部损失。

	
	4
	包装运输及货物搬运
	1. 设备的包装，包装箱应坚固、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于海、陆运输和整体吊装，保证产品运抵使用现场后设备结构、功能完好无损。进口产品，则木质包装需经熏蒸处理，并标注IPPC标识。
2. 进口产品，包装材料必须符合中国有关进出口检验检疫的规定。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 
3. 由中标人负责组织落实设备搬运工作，包括但不限于拆装、封装、人力上下楼搬运、叉车、起重机等专用机械运输等。
4. 搬运期间的工具、材料和人员等费用全部由中标人负责，与采购人无关。
5. 如搬运过程中出现伤亡、雇佣、工资、财产损毁等费用及责任纠纷由中标人承担，与采购人无关。特殊情况下采购人代为支付的，可以向中标人追偿。
6. 按采购人要求到达采购人指定位置后，于设备安装调试前进行开箱验收。

	
	5
	设备接收
	1.货物运抵安装现场后，以投标人提供的装箱单为依据，在外包装完好的前提下，清点核对包装数量、尺寸和重量等明细信息，如实收货物与装箱单完全相符，采购人签收设备接收单。
2.货物接收单仅作为货物到场的凭证，不视为采购人对货物质量、数量、技术指标等的最终认可。如出现差异，采购人出具货物短缺或破损报告，投标人负责解决相关索赔事宜，赔偿包括但不限于货物更换、补足费用等所有损失。
3.采购人完成货物接收后，保持原出厂包装存放现场，货物安装前，采购人和中标人双方共同在货物现场开箱检验供货明细。

	
	6
	货物安装
	1.投标人应在投标方案中提供货物安装条件要求，明确符合设备要求的安装场地条件，包括但不限于：场地面积、基础承重、电源、水源、特殊气体、特殊环境要求（防震/电磁屏蔽/洁净度等级/温湿度等）等。 
2.采购人与中标人在双方签署的技术协议第三条“实验室货物安装条件要求”中明确双方的责任和义务。
2.1采购人责任：采购人在设备安装前提供符合设备要求的安装场地，包括但不限于场地承重、水源/电源/气源接驳点，以及温湿度等条件；
2.2中标人责任：中标人负责设备与水电接驳点的最终连接（包括电缆、水管等辅材安装），完成设备安装调试及操作培训，并提供安装调试全程技术支持，确保符合安全规范。安装期间的安全责任由中标人承担，涉及高空/带电等特种作业的须持有效操作证上岗。安装前中标人提交《安装条件确认书》，《安装条件确认书》中应明确：
a.基础承载、水电气接驳点位置及技术参数（电压、水压等）；
b.特殊环境要求（防震/电磁屏蔽/洁净度等级）；
c.需采购人配合的改造事项及时间节点。
3.安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人，双方确认《安装条件确认书》中所列条件具备后实施安装。

	
	7
	技术培训
	投标人需提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备原理、操作、数据处理和维护保养的培训等，使用户达到独立操作水平，培训所需全部费用已包含在投标价中。

	
	8
	质量保质期
	1.从中华人民共和国关境内提供的货物,包括关境内制造的货物&投标截止时间前已经进口的货物：以合同标的物到达采购人指定地点作为交货之日，以开箱验收单上到货日期为准；以《技术验收单》最后签字之日作为产品通过验收之日，开始计算质保期。
2.从中华人民共和国关境外提供的货物：以正式有效的空运单或者海运提单发货日期作为产品交货之日，以《技术验收单》最后签字之日作为产品通过验收之日，开始计算质保期。
2.1. 质量保证期：设备验收合格后 5个月。质量保证期内，如出现质量问题，中标人承担因此所造成的所有费用。质量保证期满后，中标人承诺以最优价格提供终身有偿维修服务。在保修期内设备如果出现问题，中标人应在接到用户要求24小时内给予响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。
2.2. 质量保证期自双方在货物的技术验收单上签字且加盖公章之日起计算。质量保证期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。质保期后中标人应对设备提供终身优惠的技术服务和备件供应。
2.3. 质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。
2.4. 在质量保证期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
2.5. 质量保证期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
2.6. 质量保证期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次货物。
2.7. 保修期内或保修期外在不涉及仪器硬件升级的条件下，中标人提供软件升级服务，所需费用包含在报价中，质保期后设备维修对配件更换只收取成本费用，服务费按最优价格收取。

	★
	9
	不可抗力
	1. “不可抗力”系指在缔结合同时无法预见、在执行合同中无法避免、无法控制、不能克服的客观情况，这些事件包括但不限于：洪水、火灾、地震、罢工、战争、流行病、防疫限制和禁运等，但因为出口管制而导致的无法交付除外。
2. 遭受不可抗力事件的一方应在事件发生后 48 小时内将事件情况用可能的最快捷的方式通知对方本合同有关事项不能履行以避免对方损失的扩大，在该不可抗力事件发生之日起的 15日内给对方寄送一份由国家机关出具的不可抗力的事件证明书，并以书面报告说明该事件的细节和不能履行或部分不能履行或延迟履行本合同的事因后，由合同三方协商确定是否延期履行、部分履行或解除合同，遭受不可抗力的一方根据情况可部分或全部免于承担违约或赔偿责任。

	★
	10
	违约责任与赔偿损失
	[bookmark: _Hlk115358004]1. 本合同项下货物视为整体，货物的任何部分迟延交付，违约金均应以合同总价作基数计算，即使其对本合同货物的安装、验收、使用等不构成任何影响。
2. 如果投标人未能按合同约定按时交付 (包括因为出口管制原因未能按时交付)货物/服务/配套资料或未能按合同约定按时安装调试的，除本招标文件规定的不可抗力原因外，投标人同意向采购人支付延迟交货违约金，采购人同意延期收货，同时并不免除投标人的交货义务。违约金比例为每7日千分之五，不足7天以7天计，但不超过迟交货物总值的百分之五。采购人有权直接从应付给中标人的合同款项中扣除该违约金。若逾期交货超过4周，采购人有权选择单方解除合同，相关违约损失由投标人承担。如信用证付款方式，则投标人同意违约金由议付行在议付验收款中扣除。如果由于采购人原因导致延迟交货违约的发生，则中标人免责。
3. 如采购人无正当理由拒收货物，应向中标人支付拒收货物金额百分之三的违约金。
4.采购人应按合同约定支付货款，不得拒付、拖欠，否则因延期付款产生的后果由采购人承担。如采购人无正当理由自验收合格之日起超60日逾期付款的，每逾期一天应计付应付而未付价款的万分之三的违约金，最高不超过相应价款的百分之五。
5. 有下列情形之一，采购人有权解除合同，中标人需在合同解除之日起10个工作日内，退还采购人所支付全部合同款项，并按合同总价的百分之五向采购人支付违约金：
（1） 中标人逾期交付关键货物超过4周或其他货物/服务/配套资料超过10周；
（2） 中标人在本合同项下提供的货物/服务/配套资料有权利瑕疵，货物被依法查处、查封、罚没的，或因权利瑕疵导致采购人无法实现合同目的、遭受第三方追责的；
（3） 提供的货物/服务/配套资料不符合本合同规定的。
6. 采购人发出中标通知书后20日内，投标人拒绝签订正式书面合同的，采购人有权按中标金额总价的百分之五向投标人要求支付违约金。
7.合同款项的支付完毕并不意味着合同权利义务履行的结束，投标人仍需按合同要求做好质量保证及售后服务工作，如投标人违反合同相关规定，需缴纳违约金，违约金金额为合同总额的百分之五，投标人需在违约行为发生之日起三日内向采购人支付违约金。
8. 除不可抗力原因外，任何一方如造成合同无法继续履行时，应尽早通知其他两方，并商议签署合同终止协议，责任方需赔偿对方由此造成的全部经济损失。
9. 采购人和中标人双方承诺本合同内容及采购人科研数据、技术参数等商业秘密不得向第三方透露，双方均负有为对方保密的义务。双方签订的技术协议与合同具有同等法律效力。如违反保密义务的，违约方须向守约方支付违约赔偿金，金额以实际损失为基础，不超过合同总额双倍。若违约金明显高于实际损失，守约方有权请求适当减少。
10.合同任何一方如严重违反合同条款，则其他方有权终止合同。
11. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。中标人如因违约导致采购人遭受损失的，采购人有权从应付款项中直接扣除相关赔偿金额。采购人有权依据政府采购相关规定对中标人不良行为进行记录并向有关部门报告。
12.设备涉及数据采集功能的，中标人应提供数据本地化存储方案，不得预设任何境外数据传输通道。

	★
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	知识产权
	1.中标人应保证向采购人销售的本采购合同项下的货物或其任何部分不侵犯任何第三方知识产权，并保证采购人购买和正常使用货物过程中免受第三方就知识产权侵权提出的任何纠纷、制裁、索赔或起诉。
2.采购人不对供方提供的货物是否侵犯他人权利负责，如因供方提供的货物因任何知识产权问题给采购人造成损失的，无论是执行合同期间或合同到期后的任何时间，中标人均应负责解决纠纷,并按采购人损失金额的1.5倍进行赔偿。
3.对于货物的知识产权非中标人所有的，中标人应于签约前向采购人提供货物的正规销售授权文件。授权文件应真实、合法、有效，且授权范围覆盖本合同项下全部货物及服务。
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	产品综合要求
	投标人须针对所投设备完整阐述投标产品综合情况，内容应包含：
（1）货物整机方案：整机设计理念、整体结构方案、整机硬件配置构成；
（2）关键性能说明：整机关键性能、精度指标、稳定性及适用工艺实现能力；
（3）配套情况：配套工艺软件版本及功能说明，标配附件、专用工具、备品备件、交付技术资料清单；
（4）产品成熟性：出厂检验情况、产品成熟性说明。 

	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 
打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。



