季华实验室阻抗测量仪采购项目采购需求

1、项目基本概况：
本次招标为季华实验室所需设备。投标人应根据采购人所提出的设备技术规格、产品及质量要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

2、项目一览表
	序号
	设备名称
	数量
	最高投标限价（元）
	是否允许进口产品

	1
	阻抗测量仪
	一台
	720,000
	是



3、技术参数
（一）功能
1. 具备宽频带阻抗测量能力，支持对器件进行阻抗、导纳、电感、电容、电阻等参数的全方位分析；
2. 支持图形扫描，可实现频率特性或电平特性曲线的绘制；
3. 配备高精度自动平衡电桥技术，实现宽频带内的高精度测量，确保测量结果准确可靠；
4. 内置Windows操作系统的，支持SCPI指令集，便于自动化测试系统集成；具备丰富的通信接口（USB、LAN、GPIB等），满足多样化数据输出与远程控制需求。
（二）性能指标
★1.测试频率：至少覆盖 20Hz～120MHz；
★2.直流电压偏置：至少覆盖 0～±40V；
3.基本阻抗精度：至少满足± 0.08% (典型值± 0.045%)；
▲4.频率精度：≤1ppm±1mHz；
5.支持201段按顺序扫描或按频率扫描；
6.测试参数：支持 |Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、复数 Z、复数 Y、交流电压、交流电流、直流电压、直流电流；
▲7.显示器：≥10.4 英寸彩色 LCD 触摸屏；
▲8.夹具对被测物DUT尺寸要求:(最小适用)0.6mm(L)x0.3mm(W)，频率: DC 至 3 MHz（高达 110MHz 带 OPEN/SHORT/LOAD 补偿）；
▲9.夹具对SMD尺寸要求：最小为1.6(L) x 0.8(W) [mm]的元件进行阻抗测量，频率：直流至40MHz；
▲10.配套软件可支持多种测量方法：传输线和自由空间、弓形反射率、谐振腔、同轴探头以及平行板/电感法；
▲11.配套软件可支持分析，固体 / 薄膜 / 液体、磁性材料，并自动计算 εr'、
εr''、tanδ、磁导率、Cole-Cole模型、离线数据分析、自动报告生成；
12.内置ALC自动电平控制，可实时维持被测器件端偏置电平稳定；
（3） 配置清单
	序号
	中文名称
	数量
	单位

	1
	阻抗测量仪主机
	1
	台

	2
	SMD 测试夹具（微小贴片元件)
	1
	个

	3
	SMD测试夹具(中等尺寸贴片元件）
	1
	个

	4
	电介质材料测试夹具
	1
	个

	5
	平行板法材料测量套件
	1
	套

	6
	介电常数测试软件
	1
	套



4、主要商务要求
（一）投标报价
1）从中华人民共和国关境内提供的货物,包括关境内制造的货物&投标截止时间前已经
进口的货物：（报货物运送至招标人指定现场包干价（国产货物）/DDP价（境内进口货物），其他包括但不限于以下）
①　各项税费，包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税、进口制造部件和原材料或进
口货物关税、增值税和其他税费，必要时提供完税证明。
②　交货到使用现场（招标人指定到货地点）产生的全部费用，包括货物运至最终目的
地的运输费、保险费及与货物交运相关的其他费用。
③　安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质量保证期服务、技术服务、
售后服务及招标文件要求提供的其它服务等，包括但不限于安装调试过程中损耗、额外材料、设计费等。
④　设备正常运行所需的专用工具和质量保证期内的备品备件费用。
2）从中华人民共和国关境外提供的货物：（报CIP/CIF价，其他包括但不限于以下）
①　安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质量保证期服务、技术服务、
售后服务及招标文件要求提供的其他服务，包括但不限于安装调试过程中损耗、额外材料、设计费等。
②　设备正常运行所需的专用工具和质量保证期内的备品备件费用。
③　按照招标文件的“采购需求”中要求的除以上费用外的其他相关费用。
④　货物自目的港报关提货后，运至招标人指定交货地的关境内运输、保险费用，及其
他与货物交运相关的其他费用。（如有）
注：①在海关特殊监管区域内企业生产及加工、并可直接销往内地其他区域的产品，请
按上述第1）项报DDP价。
②招标人为科研单位，从中华人民共和国关境外进口货物，享受科研设备进口减免税优惠政策，减免税手续由招标人另外委托其外贸代理公司负责办理，投标人如果中标，在外贸合同签署后，需提供申办进口免税必须的相关资料，如因投标人或者产品本身原因不符合免税政策（例如在海关特殊监管区域内企业生产及加工、并可直接销往内地其他区域的产品），则投标人需要负责缴纳全部关税、增值税和其他税；如因投标人未及时配合或资料不实导致找别人无法享受免税政策或产生额外税费，招标人有权要求投标人全额赔偿由此产生的全部损失。
③外贸代理公司由招标人指定，外贸进口代理服务费由招标人另行支付，不包含在投标
价中。
（二）交货期、交货地点
1.交货期：自合同签订之日起2个月内
2.交货地点：采购人指定地点
3.如投标人未能按时履行交货义务，招标人有权单方面终止合同，投标人需退还招标人已支付的全部预付款，由此造成的损失由投标人自行承担。如招标人选择继续履行合同的，投标人应积极支付逾期违约金并全面履行合同项下义务。
（三）货物质量要求
1.投标人交付的货物之质量、技术、环保、安全、卫生等标准必须符合中华人民共和国国家标准，如约定的标准高于国家标准的，则按约定的标准执行。在既无约定的标准，亦无国家标准时，则按行业标准执行；无行业标准的，按商业惯例。
2.上款所说“约定的标准”是指：
(1)《招标文件》中的“用户需求书”所设定的质量标准和投标人在《投标文件》中对此做出的陈述或“响应”。凡投标人单方面在《投标文件》中做出的优于《招标文件》所设定的质量标准、技术指标或参数、性能、环保或节能标准，附件、技术或信息服务与支持、售后服务以及其他任何优厚条件之陈述或意思表示，一旦与《招标文件》设定的标准不一致，则按照 “就优不就劣”的有利于招标人的原则进行解释与执行。
[bookmark: _GoBack](2)在招投标过程中属于投标人送交了经招标人确认的货物样板的（双方共同签署《货物样板确认书》并封存成品样板），此样板即为最低验收标准，实际交付的货物均应有产品质量检验合格标志。
3.投标人提供的货物必须是原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），整机无污染，表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷隐患、配件齐全，完全符合国家的有关质量标准，符合招投标文件的要求，并附有产品质量检验合格证书。
4.货物为原厂商未启封全新包装产品，具备出厂合格证，序列号、包装箱号和出厂批号，并可追索查阅。投标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等单独包装交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
（四）包装运输及货物搬运
1.设备的包装必须是制造商原厂包装，包装箱应坚固、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于海、陆运输和整体吊装，保证产品运抵使用现场后设备结构、功能完好无损。进口产品，则木质包装需经熏蒸处理，并标注IPPC标识。
2.由中标人负责组织落实设备搬运工作，包括但不限于拆装、封装、人力上下楼搬运、叉车、起重机等专用机械运输等。
3.搬运期间的工具、材料和人员等费用全部由中标人负责，与招标人无关。
4.如搬运过程中出现伤亡、雇佣、工资等费用及责任纠纷由中标人承担，与招标人无关。特殊情况下招标人代为支付的，可以向中标人追偿。
5.按招标人要求到达招标人指定位置后，于设备安装调试前进行开箱验收。
（五）设备接收
1.设备运抵安装现场后，以投标人提供的装箱单为依据，在外包装完好的前提下，清点核对包装数量、尺寸和重量等明细信息，如实收货物与装箱单完全相符，招标人签收设备接收单。如出现差异，招标人出具货物短缺或破损报告，投标人负责解决相关索赔事宜，赔偿因此给招标人造成的所有损失。
2.招标人完成设备接收后，保持原出厂包装存放现场，设备安装前，双方共同在设备现场开箱检验供货明细。
（六）设备验收
设备验收程序分为开箱验收、安装调试、技术验收。
1. 开箱验收：货物送达招标人指定位置后，于设备货物安装调试前进行开箱验收，验收通过签订《开箱验收单》。
货物送达招标人指定位置后，于货物安装调试前进行开箱验收，验收通过签订《开箱验收单》。
（1）以本协议第一条“配置清单”“随机文件”为依据，招标人、投标人双方代表共同开箱清点货物、配件、资料等，经查验，实收货物完好并与上述清单所列示内容一致，招标人在“开箱验收单”上签字。如出现不符，投标人负责解决相关事宜，赔偿因此给招标人造成的损失。
（2）随机文件包括但不限于：关键主机设备的用户手册、保修手册，单证资料、出厂合格检验证书、货物产地证明书及原厂货物质量证明书和出厂验收报告等，及配备件、随机工具、使用操作及安全须知等资料，上述资料在甲乙双方开箱检验后完成交接。
（3）投标人必须承诺：凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。
2.安装调试：
（1）投标人负责货物在使用现场的安装调试工作。开箱验收合格后，投标人工程师应立即进行安装调试工作。投标人须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
（2）投标人承担开箱后至技术验收完成期间货物的存储责任。
（3）投标人应在货物运抵招标人现场30天内完成货物的安装调试（特殊情况双方商议）。
3.技术验收：安装调试完成后，双方对货物进行技术验收。投标人应在招标人签署《开箱验收单》之日起60日内完成货物的技术验收（特殊情况双方商议）；因招标人原因导致验收推迟的，验收时限相应顺延。
（1）检测依据及标准
本协议第二条款“主要技术指标”、国家标准、出厂国标准等。
（2）检测内容：检测内容应完全包含投标文件所列的主要技术指标，可根据实际情况进行补充检验项目，但不能减少。
依据验收标准，编制验收大纲，对“检验内容”所列示的性能指标，按照上述约定的“检验方法”，双方对货物各项功能、指标进行符合性测试，形成验收报告，结果合格达到技术指标规定后，双方签署“技术验收单”并加盖公章，作为货物完成技术验收的依据，货物进入质保期。
（七）技术培训
投标人需提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备原理、操作、数据处理和维护保养的培训等，使用户达到独立操作水平，培训所需全部费用已包含在投标价中。
（八）质量保质期
1.以合同标的物到达招标人指定地点作为交货之日，以开箱验收单上到货日期为准；以《技术验收单》最后签字之日作为产品通过验收之日，开始计算质保期。
（1） 质量保证期：设备验收合格后 ≥3 年原厂质保服务。质量保证期内，如出现质量问题，中标人承担因此所造成的所有费用。质量保证期满后，中标人承诺以最优价格提供终身有偿维修服务。在保修期内设备如果出现问题，中标人应在接到用户要求24小时内给予响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。
（2）质量保证期自双方在货物的技术验收单上签字且加盖公章之日起计算。质量保证期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。质保期后中标人应对设备提供终身优惠的技术服务和备件供应。
（3） 质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。
（4） 在质量保证期内，如货品非因招标人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
（5）质量保证期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（6）质量保证期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次货物。
（7）保修期内或保修期外在不涉及仪器硬件升级的条件下，中标人提供软件升级服务，所需费用包含在报价中，质保期后设备维修对配件更换只收取成本费用，服务费按最优价格收取。
（九）不可抗力
1.“不可抗力”系指在缔结合同时无法预见、在执行合同中无法避免、无法控制、不能克服的客观情况，这些事件包括但不限于：洪水、火灾、地震、罢工、战争、流行病、防疫限制和禁运等。
2.遭受不可抗力事件的一方应在 24 小时内将事件情况用可能的最快捷的方式通知对方本合同有关事项不能履行以避免对方损失的扩大，在该不可抗力事件发生之日起的 15日内给对方寄送一份由国家机关出具的不可抗力的事件证明书，并以书面报告说明该事件的细节和不能履行或部分不能履行或延迟履行本合同的事因后，由合同三方协商确定是否延期履行、部分履行或解除合同，遭受不可抗力的一方根据情况可部分或全部免于承担违约或赔偿责任。
（10） 违约责任与赔偿损失
1.本合同项下货物视为整体,货物的任何部分迟延交付，违约金均应以合同总价作为基数计算，即使其对本合同货物的安装、验收、使用等不构成任何影响。
2.如果投标人未能按合同约定按时交货，除本招标文件规定的不可抗力原因外，投标人同意向招标人支付延迟交货违约金，招标人同意延期收货，同时并不免除投标人的交货义务。违约金比例为每7日千分之五，不足7天以7天计，但不超过迟交货物总值的百分之五。如信用证付款方式，则投标人同意违约金由议付行在议付验收款货款中扣除。如果由于招标人原因导致延迟交货违约的发生，则中标人免责。
3.如招标人无正当理由拒收货物，应向中标人支付合同总价百分之三的违约金。
4.如招标人无正当理由逾期付款，每逾期一天应向中标人支付应付而未付价款的万分之三的违约金，最高不超过相应价款的百分之五。
5.招标人因特殊原因导致付款迟延的，招标人无须承担违约责任；若投标人因此无法及时供货的，投标人有权要求招标人对供货等受影响的事项进行调整。
6.有下列情形之一，招标人有权解除合同，中标人需在合同解除之日起10个工作日内，退还招标人所支付全部合同款项，并按合同总价的百分之五向招标人支付违约金：
（1）中标人逾期交付货物/服务/配套资料超过10周；
（2）中标人在本合同项下提供的货物/服务/配套资料有权利瑕疵，货物被依法查处、查封、罚没的；
（3）提供的货物/服务/配套资料不符合本合同规定的。
7.招标人发出中标通知书后20日内，投标人拒绝签订正式书面合同的，招标人有权按中标金额总价的百分之五向投标人要求支付违约金。
8.除不可抗力原因外，任何一方如造成合同无法继续履行时，应尽早通知其他两方，并商议签署合同终止协议，责任方需赔偿对方由此造成的全部经济损失。
9.合同任何一方如严重违反合同条款，则其他方有权终止合同。
10.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
（十一）知识产权
1.中标人应保证向招标人销售的本采购合同项下的货物或其任何部分不侵犯任何第三方知识产权，并保证招标人购买和正常使用货物过程中免受第三方就知识产权侵权提出的任何纠纷、制裁、索赔或起诉。
2.招标人不对供方提供的货物是否侵犯他人权利负责，如因供方提供的货物因任何知识产权问题给招标人造成损失的，无论是执行合同期间或合同到期后的任何时间，中标人均应负责解决纠纷,并按招标人损失金额的1.5倍进行赔偿。
3.对于货物的知识产权非供方所有的，供方应向招标人提供货物的正规销售授权文件。
（十二）付款方式
（1）预付款：签订合同后，招标人向中标人支付合同总价的30%；
（2）验收款：货物安装调试结束，技术验收合格并交付使用后，中标人凭招标人签订的技术验收单，招标人向中标人支付合同总价的70%；
（3）中标人申请验收款前需开具合同全额的增值税专用发票。
注：
1.对于满足合同支付条件的，招标人原则上在收到发票后10个工作日内按照采购合同约定办理支付手续。招标人从中小企业采购货物、工程、服务，对于满足合同约定支付条件的，招标人自收到发票后15日内完成资金支付。
2.合同款项的支付完毕并不意味着合同权利义务履行的结束，投标人仍需按合同要求做好质量保证及售后服务工作，如投标人违反合同相关规定，需缴纳违约金，违约金金额为合同总额的5%，投标人需在违约行为发生之日起三日内向招标人支付违约金。
3.付款期间如因特殊情况需调整，由甲乙双方协商处理。
